| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN CONCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |
| --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ проект |

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ПРОТИВОГАЗЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Общие технические условия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

201

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0(92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2(2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом  ОАО «Сорбент», Открытым акционерным обществом ОАО  «АРТИ-Завод»

полное наименование предприятия, разработавшего стандарт, или информация о том, что стандарт разработан рабочей группой, состоящей из представителей различных предприятий и (без указания фамилий конкретных лиц)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации

номер протокола и дата проведения заседания или сведения о принятии стандарта по переписке с указанием даты его регистрации в Бюро по стандартам

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

При указании в стандарте и изменении к нему кода страны по МК (ИСО 3166) 004 применяют код альфа 2 (двухбуквенный код на основе латинского алфавита)

4 ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.121-83

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта  и  изменений  к  нему  на  территории  указанных  выше  государств  публикуется  в указателях  национальных  (государственных)  стандартов,  издаваемых  в  этих государствах.

Информация  об  изменениях  к  настоящему  стандарту  публикуется  в  указателе (каталоге)   «Межгосударственные  стандарты»,  а  текст  изменений  -  в информационных  указателях  «Межгосударственные  стандарты».  В  случае пересмотра  или  отмены  настоящего  стандарта  соответствующая  информация будет  опубликована  в  информационном  указателе  «Межгосударственные стандарты».

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |
| --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ проект |

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ПРОТИВОГАЗЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Общие технические условия

Москва

Стандартинформ

201

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены  ГОСТ 1.0(92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2(2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом ОАО «Сорбент», Открытым акционерным обществом ОАО  «АРТИ-Завод»

полное наименование предприятия, разработавшего стандарт, или информация о том, что стандарт разработан рабочей группой, состоящей из представителей различных предприятий и (без указания фамилий конкретных лиц)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

номер и наименование межгосударственного технического комитета по стандартизации (МТК), а при  необходимости также номер и наименование его подкомитета (ПМК), при отсутствии МТК  наименование  национального  органа по стандартизации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации

номер протокола и дата проведения заседания или сведения о принятии стандарта по переписке с указанием даты его регистрации в Бюро по стандартам

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

При указании в стандарте и изменении к нему кода страны по МК (ИСО 3166) 004 применяют код альфа 2 (двухбуквенный код на основе латинского алфавита)

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                               г.  №                межгосударственный стандарт ГОСТ          введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 Взамен ГОСТ 12.4.121-83

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта  и  изменений  к  нему  на  территории  указанных  выше  государств  публикуется  в указателях  национальных  (государственных)  стандартов,  издаваемых  в  этих государствах.

Информация  об  изменениях  к  настоящему  стандарту  публикуется  в  указателе (каталоге)   «Межгосударственные  стандарты»,  а  текст  изменений  -  в информационных  указателях  «Межгосударственные  стандарты».  В  случае пересмотра  или  отмены  настоящего  стандарта  соответствующая  информация будет  опубликована  в  информационном  указателе  «Межгосударственные стандарты».

Содержание

1 Область применения………………………......................…………………………...….…….

2 Нормативные ссылки ……......................….……………………………………………...…...

3 Термины и определения …….....................…………………………………………………..

4 Классификация.............................………………………………………………………..….…

4.1 Марки противогазов ……………....................…………………………………........

4.2 Классы противогазов …………………...................……………………………..….

5  Технические требования ………………………...…………….....................………….……

5.1 Основные показатели и характеристики …………................………………...….

.

5.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям….............…….....…

5.3 Комплектность ………………………………………………….....................…..…..

5.4 Маркировка ……………………………………………………....................….….….

.

5.5 Упаковка …………………………………………………….....................………..…..

6 Требования безопасности  …………………………………....................…………...…........

7 Требования охраны окружающей среды…………………… .....................…………….....

8 Правила приемки……….. ….………………………........................……………………….....

9 Методы контроля…..…………………………………........................……………….…...…...

10 Транспортирование и хранение ………………….....................………………….…….….

11 Руководство по эксплуатации ……………………......................……………….………….

12 Гарантии изготовителя ……………………………....................……….…………….…......

13 Библиография…………………………………………………………………………………...

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

Средства индивидуальной защиты органов дыхания

Противогазы фильтрующие

Общие технические условия

Occupational safety standards  system. Respiratory

protective devices. Filtering gas Masks.  General

technical requirements

________________________________________________________________

Дата введения −

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на противогазы фильтрующие (далее - противогазы), предназначенные для защиты органов дыхания, глаз и лица персонала промышленных предприятий от опасных химических веществ (ОХВ) и вредных веществ, и устанавливает общие технические условия.

Настоящий стандарт не распространяется на следующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД):

- пожарные;

- военные;

- медицинские;

- авиационные;

- гражданские противогазы.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.610−2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

Проект, (окончательная редакция)

ГОСТ 12.4.008−84 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения поля зрения

ГОСТ 12.4.157−75 Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Нефелометрические методы определения коэффициента подсоса масляного тумана под лицевую часть

ГОСТ 12.4.166-85 Система стандартов безопасности труда. Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов. Технические условия

ГОСТ 12.4.235−2012 (EN 14387:2008) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка

ГОСТ 12.4.246−2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия

ГОСТ 15.309−98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ EN 1827-2012 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски из изолирующих материалов без клапанов вдоха со съемными противогазовыми или комбинированными фильтрами. Общие технические условия

ГОСТ 8762−75 Резьба круглая диаметром 40 мм для противогазов и калибры к ней. Основные размеры

ГОСТ 14192−96 Маркировка грузов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями по [1], а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 фильтрующий противогаз: Средство индивидуальной защиты органов дыхания и глаз для работы и выхода из опасной атмосферы, характеризующейся наличием вредных и опасных факторов, уровень которых превышает установленные нормативы.

4 Классификация

Противогазы классифицируют на марки и классы эффективности по фильтрам, и на категории по маскам.

4.1 Марки противогазов

Противогазы подразделяют на марки согласно входящим в комплект противогаза маркам фильтров или сочетанию марок фильтров по ГОСТ 12.4.235. Марка противогаза должна соответствовать марке фильтра.

Примечание  -  Например, противогаз с фильтром А1В1Е1К1 имеет марку А1В1Е1К1, т.е. предназначен аналогично фильтру для защиты от:

- органических газов и паров с температурой кипения выше 65 оС;

- неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода;

- кислых газов и паров;

- аммиака и его органических производных.

4.2 Классы противогазов

4.2.1 Противогазы подразделяют на классы эффективности по фильтрам согласно входящим в комплект противогаза классам фильтров по ГОСТ 12.4.235. Класс противогаза  должен соответствовать классу фильтра.

Примечание – Например, противогаз марки А1В2Е2Р3 содержит фильтр А1В2Е2Р3, т. е. имеет аналогично фильтру следующие классы эффективности для защиты от:

- органических газов и паров с температурой кипения выше 65 оС – класс 1 низкой эффективности;

- неорганических газов и паров, за исключением  оксида углерода – класс 2 средней эффективности;

- кислых газов и паров – класс 2 средней эффективности;

- аэрозолей – класс 3 высокой эффективности.

4.3 Категории противогазов

4.3.1 Противогазы подразделяют на категории по маске согласно категории маски по [2].

Противогаз 1 категории по маске содержит маску  категории 1.

Противогаз 2 категории по маске содержит маску категории 2.

Противогаз 3 категории по маске содержит маску категории 3.

Примечание – Например, в маркировке противогаза 2 категории по маске должна быть надпись: «Категория 2 по маске».

5  Технические требования

5.1 Основные показатели и характеристики

5.1.1 Противогаз применяют при:

- суммарном  объемном  содержании  ОХВ и вредных веществ в  виде паров и газов не более 0,5 %, допустимое суммарное объемное содержание ОХВ и вредных веществ должно быть указано изготовителем в Руководстве по эксплуатации в соответствии с [3].

- объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17 %;

- температуре воздуха от минус 40 оС до плюс 40 оС.

5.1.2 Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе должно быть не более  1,0  % по объему.

5.1.3 Коэффициент подсоса под маску противогаза с комбинированным или противоаэрозольным фильтром должен быть не более 0,05 % при испытании  по аэрозолю хлорида натрия или масляного тумана.

5.1.4 Коэффициент подсоса под маску противогаза с противогазовым или комбинированным фильтром должен быть не более 0,05 % при испытании по гексафториду серы.

5.1.5 Присоединение фильтра к маске, фильтра к шлангу и шланга к маске необходимо осуществлять с помощью резьбы (в том числе нестандартной) или другого особого типа соединения. Не допускается использование для комплектации противогаза масок и фильтров или масок и фильтров со шлангами с различными резьбами  или одного фильтра из комплекта фильтров, предназначенных для использования с лицевой частью со специальным соединением.

Стандартная резьба должна соответствовать требованиям ГОСТ 8762 или [4].

5.1.6  Соединение между фильтром и маской,  а также соединения между фильтром и шлангом и между маской и шлангом должны быть прочными. Противогаз должен быть  герметичным при испытании по 9.6 настоящего стандарта.

5.1.7 Противогаз должен обеспечивать площадь поля зрения не менее

70 % по отношению к площади поля зрения без противогаза.

5.1.8  Сопротивление противогаза постоянному воздушному потоку на вдохе не должно превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1 –Сопротивление противогаза постоянному воздушному потоку на вдохе

| Тип противогаза | Начальное сопротивление воздушному потоку на вдохе, Па, при расходе воздуха, дм3/мин | Сопротивление воздушному потоку на вдохе после запыления, Па, при расходе воздуха, дм3/мин |
| --- | --- | --- |
|  | 30 | 95 | 95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Противогазы марок А, В, Е, К 1 1 со шлангом 1Р1 1Р1 со шлангом 1Р2 1Р2 со шлангом 1Р3 1Р3 со шлангом 2 2 со шлангом 2Р1 2Р1 со шлангом 2Р2 2Р2 со шлангом 2Р3 2Р3 со шлангом | 150 210 220 270 190 250 260 310 | 550 580 760 790 790 820 970 1000 710 740 920 950 950 980 1130 1160 | - - 950 980 1050 1080 1050 1080 - - 1110 1140 1210 1240 1210 1240 |

Окончание Таблицы1 –Сопротивление противогаза постоянному воздушному потоку на вдохе

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 3 со шлангом 3Р1 3 Р1 со шлангом 3Р2 3Р2 со шлангом 3Р3 3Р3 со шлангом | 210 270 280 330 | 790 820 1000 1030 1030 1060 1210 1240 | - - 1190 1220 1210 1240 1210 1240 |
| Противогазы марки АХ АХ АХ со шлангом АХР1 АХР1 со шлангом АХР2 АХР2 со шлангом АХР3 АХР3 со шлангом | 190 250 260 310 | 710 740 920 950 950 980 1130 1160 | - - 1110 1140 1210 1240 1210 1240 |
| Противогазы марки SХ SХ SХ со шлангом SХР1 SХР1 со шлангом SХР2 SХР2 со шлангом SХР3 SХР3 со шлангом | 190 250 260 310 | 710 740 920 950 950 980 1130 1160 | - - 1110 1140 1210 1240 1210 1240 |
| Противогазы специальных марок NOP3 NOP3 со шлангом HgP3 HgP3 со шлангом | 310 310 | 1130 1160 1130 1160 | 1210 1240 1210 1240 |

5.1.9 Начальное сопротивление противогаза на выдохе при расходе постоянного воздушного потока 160 дм3/мин должно быть не более 300 Па.

5.1.10 Фильтры противогазовые и комбинированные должны соответствовать требованиям ГОСТ  12.4.235, противоаэрозольные – ГОСТ 12.4.246.

5.1.11 Фильтры с соединительными шлангами   должны   отвечать  требованиям  [5].

5.1.12 Маски должны соответствовать требованиям [2]. Маски, конструктивно выполненные в виде шлем-масок, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.166.

5.2 Требования к сырью, материалам и комплектующим

5.2.1 Основные сырье, материалы и комплектующим должны соответствовать требованиям действующей на них нормативным документам (НД) и иметь разрешение органов здравоохранения для использования в контакте с кожей и вдыхаемым воздухом.

5.3 Комплектность

5.3.1 В комплект противогаза  должны входить:

-  изолирующая лицевая часть в виде маски;

- фильтр(ы) различных марок и классов по ГОСТ  12.4.235  или их сочетаний, или фильтр(ы) с соединительным шлангом по [5] или фильтры противоаэрозольные по ГОСТ 12.4.246;

- сумка или система для хранения и ношения противогаза;

- руководство по эксплуатации (1 шт. на наименьшую упаковочную единицу);

- паспорт на партию.

5.4 Маркировка

5.4.1 Маркировка противогазов

Каждый противогаз, включая комплектующие изделия, должен иметь  маркировку согласно [6] Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.

Допускается наносить маркировку только на индивидуальную упаковку, а при ее отсутствии – на групповую упаковку при условии  маркировки всех комплектующих изделий.

5.4.2 Маркировка фильтров согласно ГОСТ 12.4.235, ГОСТ 12.4.246, [6].

5.4.3 Маркировка масок согласно [2], [6].

5.4.5 Маркировка на упаковке фильтрующих противогазов

Наименьшая упаковочная единица противогазов должна иметь маркировку согласно [6], а также:

- обозначение настоящего стандарта;

- номер партии;

- марка противогаза;

- категория противогаза;

- класс(ы) эффективности по фильтру.

5.4.6 Транспортная маркировка

Транспортная маркировка должна отвечать требованиям ГОСТ 14192 и содержать манипуляционные знаки: «Верх», «Беречь от влаги», «Хрупкое. Осторожно».

5.5 Упаковка

5.5.1 При соблюдении условий транспортирования и хранения упаковка должна обеспечивать защиту противогазов и их составных частей от повреждений в результате внешних воздействий, возникающих в процессе транспортирования и при хранении в течение гарантийного срока. Требования к упаковке устанавливают в НД на противогаз.

Наименьшая упаковочная единица должна быть снабжена Руководством по эксплуатации.

6 Требования безопасности

6.1  Не допускается использование противогаза в условиях, не относящихся к области его применения или в условиях ограничения его применения.

7 Требования охраны окружающей среды

7.1 При хранении или применении противогазы не должны выделять в окружающую среду опасные для здоровья вещества.

7.2 Утилизация отработанных противогазов должна производиться согласно Руководству по эксплуатации.

8 Правила приемки

8.1 Испытания и приемку серийных противогазов, лицевых частей и фильтров осуществляют  в соответствии с ГОСТ 15.309.

9 Методы контроля

9.1  Оценка внешнего вида

Проверку внешнего вида, соединительного узла фильтра(ов) или фильтра со шлангом и маски, маркировки, упаковки, комплектности противогаза, наличия руководства по эксплуатации проводят визуально.

9.2 Определение коэффициента подсоса

Испытания по ГОСТ  12.4.157 с учётом подсоса через полосу обтюрации и фильтр(ы) и [7] с учётом герметизации рабочей поверхности фильтра по ГОСТ EN 1827.

9.3  Определение сопротивления воздушному потоку

Испытания по ГОСТ EN 1827. Противогаз с фильтром со шлангом испытывают при расходе постоянного потока воздуха 95 дм3/мин, проходящим через шланг, находящийся в свободном состоянии без растяжения или сжатия.

9.4  Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

Испытания по ГОСТ EN 1827.

9.5 Определение площади поля зрения

Испытания по ГОСТ 12.4.008.

9.6 Определение герметичности

Испытания по [2]. При проведении этого испытания фильтр(ы)  присоединяют к маске, отверстие фильтра(ов) для подачи воздуха  герметично закрывают.

10  Транспортирование и хранение

Правила транспортирования и хранения устанавливает изготовитель в НД на противогаз.

11 Руководство по эксплуатации

11.1 Руководство по эксплуатации должно отвечать требованиям ГОСТ 2.610, [6].

11.2 В руководстве по эксплуатации противогазов, предназначенных для применения во взрывопожароопасных зонах и агрессивных средах, должны быть указаны требования согласно [6]. Кроме того, должна быть приведена таблица фильтров марок А, В, Е, К, АХ, NO, Hg, SX, Р с указанием наименований конкретных химических веществ, от которых защищает каждая марка фильтра.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Гарантийный срок хранения противогазов в заводской упаковке должен быть не менее 5 лет с даты изготовления.

Библиография

[1] EN 132:1998 Respiratory protective devices. Definitions of terms and pictograms (Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Термины, определения и пиктограммы).

[2] EN 136:1998 + AC:2003 Respiratory protective devices – Full face masks - Requirements, testing, marking (Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Основные требования, методы испытаний, маркировка).

[3] BS EN 529:2005 Respiratory protective devices. Recommendations for selection, use, care and maintenance. Guidance document (Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Рекомендации по выбору, использованию, техническому обслуживанию и эксплуатации).

[4] EN 148-1, 1999 Respiratory protective devices – Threads for facepieces – Part 1: Standard threat connection (Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьбовые соединения для лицевых частей. Часть 1. Стандартное резьбовое соединение).

[5]  EN 12083:1998 Respiratory protective devices – Filters with breathing hoses (Non mask mounted filters) – Particle filters and combined filters - Requirements, testing, marking (Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры с дыхательными шлангами (фильтры со шлангами) - противаэрозольные, противогазовые и комбинированные фильтры. Общие технические условия.

[6]  ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности СИЗ».

[7] EN 13274-1:2001 Respiratory protective devices – Methods of test – Part 1: Determination of inward leakage and total inward leakage (Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытания. Часть 1. Определение коэффициента подсоса и  коэффициента проникания через СИЗОД).

УДК	614.894.2 (083.74)	      МКС  13.340.30                    ОКП 25 6800

Ключевые слова: противогаз фильтрующий, марки и классы противогазов, технические требования, методы контроля, маркировка

ОАО «Сорбент»

Генеральный директор					         Б. А. Дубовик

Руководитель разработки

Руководитель НТС СИЗ, к. т. н.			                    А. В. Лянг

Исполнители

Ведущий инженер

по внедрению новых

изделий						                    И. Г. Малик

Научный консультант

НТС СИЗ							         Г. А. Кутумина

ОАО «АРТИ-Завод»

Руководитель разработки

Генеральный директор					          Р.Ю. Глазков

Исполнитель

Зам. директора

по научно-методической работе, к.х.н.	                     Л. А. Залозная